saitefo大插卡简易操作流程

1.设定温度   点按SET键3秒，上排出现SU，然后点按▲▼键，即可调节温度，调到自己所需温度后，点按SET确定即可

2若温度有波动，启动AT自整定功能，进行自动调节。

同时按住SET+▲3秒进入菜单，上排显示AL1，然后点按SET键找到上排显示AT,下排显示OFF,点按▲键将OFF改成ON即可，然后连续点按SET键退出设置即可，回到正常工作界面，此时AT指示灯会亮，自整定结束后参数自动保存，AT灯灭，即可正常工作。

- 更改输入热电偶型号(备注：出厂默认为J型)

同时按住SET+▲3秒进入菜单，上排显示AL1，然后点按SET键找到上排显示P,将下排改成33，然后点按SET找到LOC将其下排改为0，(改好后还原)，退出参数即可，

然后同时按住SET+▲+▼键3秒钟 ，直到出现上排显示PF，然后点按SET,找到上排显示Sn，若需要J型改成2，需要K型改成0，调节好后点按SET退出参数即可,改好后将密码33还原成原来的值6即可.

若显示HH,表示热电偶断掉，若显示LL,表示热电偶接反，若死机，更换保险丝 , 若一切正常，只需要操作第一点就可以了，调整设定温度就可以了，其他不用修改。